| MINTA NEVE | Cs-137 | Co-60 |
| --- | --- | --- |
|  | Felező rétegvastagság /cm/ | Tizedelő rétegvastagság /cm/ | Felező rétegvastagság /cm/ | Tizedelő rétegvastagság /cm/ |
| Név nélküli minta /sárga színű őrlemény/ Baritmix-III-0,2-0,5mm baritliszt Ásványi baritliszt | 3,58 | 11,92 | 5,34 | 17,74 |
| Barit MIX 8 mm fölötti Baritmix-I-8mm feletti anyagból készült liszt Cca. 50% Fe2O3 magnetit, hematit Cca. 15% baritliszt Cca. 35% dolomitliszt | 4,56 | 15,15 | 6,52 | 21,66 |
| Barit I 0-12 mm Baritmix-I sugárvédő nehézbeton alapanyag | 4,92 | 16,03 | 7,09 |  |
| Barit MIX II-D Baritmix-II-D magas vasoxid tartalmú magnetit és hematit liszt | 5,74 | 19,08 | 8,4 | 27,89 |
| Barit MIX II 0-0,09 mm Baritmix-II-0,00-0,09 mm liszt | 5,93 | 19,7 | 8,7 | 28,9 |
| Barit MIX 00-0,06 mm Baritmix-II-0,00-0,06 mm liszt | 6,55 | 21,76 | 9,52 | 31,61 |
| Okker őrlemény | 8,9 | 29,59 | 13,66 | 45,36 |

Sugárvédelmi szempontból a név nélküli minta látszik legígéretesebbnek.